Como utilizar um termómetro VeraTemp

Todas as manhãs:

- Aguardar 15 minutos para que o termómetro VeraTemp atinja a temperatura da área em que vai ser utilizado.

- Olhe para a lente na extremidade do VeraTemp. Se estiver suja, limpe-a: mergulhe um cotonete em álcool isopropílico ou de friccionar de 70° e passe-o suavemente sobre a lente. Não utilizar o VeraTemp até a lente estar completamente seca.

- Certifique-se de que o Modo “VeraTemp Mode” está definido para "Corpo".  Se for necessário, prima o botão de modo para alternar entre “Temperatura da Superfície “Corpo,” e “Sala”

Utilização do Termómetro:

- Pedir ao viajante para remover qualquer chapéu ou óculos, empurrar o cabelo para trás e limpar qualquer suor.

- Apontar para a testa, entre as sobrancelhas e o cabelo.

- Segurar o VeraTemp a 5-8cm (espessura de 3 dedos) da pessoa. A leitura será errada se o VeraTemp for segurado mais longe. Não tocar na pele com o VeraTemp.

- Pressione o botão scan para medir a temperatura. A temperatura será mostrada no ecrã. O ecrã será vermelho quando a temperatura for superior a 38°C.

- Se a leitura for inferior a 35,8°C, voltar a medir a temperatura com o mesmo VeraTemp.

- Antes de voltar a medir a temperatura, certifique-se de que não tem nada pela frente (como cabelo, óculos, chapéu), a área alvo está livre de suor e o VeraTemp está a 5-8 cm da testa.

- Se a segunda leitura for inferior a 35,8°C, voltar a medir a temperatura com um VeraTemp diferente.

- Se a temperatura no segundo VeraTemp ainda for inferior a 35,8°C, registe a leitura, se necessário, no formulário correcto e anote que mediu a temperatura mais de uma vez e com dispositivos diferentes.

- Se a temperatura for agora 35,8°C ou superior, anote a nova temperatura, se necessário, no formulário correcto. Pare de utilizar o primeiro VeraTemp até que este possa ser verificado.

- Se a leitura for de 37,5°C ou superior (ou o limite do país), a pessoa tem febre.

- Afastar a pessoa pelo menos 1 metro de outras pessoas e mantê-la no local.

- Se necessário, anotar a temperatura no formulário correcto.

- Alerte o seu supervisor e siga os procedimentos para pedir uma avaliação médica.

Nunca toque na lente de vidro do VeraTemp directamente com os dedos. É a parte mais frágil do termómetro e pode ser danificado se o fizer.